## 计量台账
实验医学中心临检计量台账
设备名称 | 规格型号 | 设备编号 | 检测检定单位 | 应检日期 | 检测结果 | 证书编号 | 周期 | 下次检定日期 | 备注 | 科室 | 判断标准

## 计量需判断
实验医学中心临检计量台账
设备名称 | 规格型号 | 设备编号 | 检测检定单位 | 应检日期 | 本次施实 | 检测结果 | 证书编号 | 周期 | 下次检定日期 | 备注 | 科室 | 判断标准
血细胞分析仪 | 5310 | UL-94000341 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-04-30 | √ | 满足要求 | 2025052002677 | 一年 | 2026-04-29 | WBC\RBC\HGB\PLT | 临检组 | 血细胞分析仪检定判断标准
血细胞分析仪 | BC-7500CS | DC6-3B003100 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-04-30 | √ | 满足要求 | 2025052002676 | 一年 | 2026-04-29 | WBC\RBC\HGB\PLT | 临检组 | 血细胞分析仪检定判断标准
全自动凝血分析仪 | cn6000 | LJS-046 03110007 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-04-30 | √ | 满足要求 | 2025052002673 | 一年 | 2026-04-29 | PT(16.5)\TT(24.5)\APTT(53.2)\FIB(1.390) | 临检组 | 全自动凝血分析仪检定判断标准
尿液分析仪 | US-1680 | US1680Z01795 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-04-30 | √ | 满足要求 | 2025052002674 | 一年 | 2026-04-29 | SG\PH | 临检组 | 尿液分析仪检定判断标准
尿液分析仪 | UC-1800 | 1800-00123 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-12-11 | √ | 满足要求 | 202411122004215 | 一年 | 2026-12-10 | SG\PH，已检，报告未回 | 临检组 | 尿液分析仪检定判断标准
全自动生化分析仪 | Atellica CH930 | CM02348 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-04-30 | √ | 满足要求 | 2025052002678 | 一年 | 2026-04-29 | GLU | 生化组 | 全自动生化分析仪（流水线）检定判断标准
全自动生化分析仪 | Atellica CH930 | CM02349 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-04-30 | √ | 满足要求 | 2025052002679 | 一年 | 2026-04-29 | TP\ALB\ALT\AST | 生化组 | 全自动生化分析仪（流水线）检定判断标准
全自动生化分析仪 | VITROS5600 | 56003493 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-04-30 | √ | 满足要求 | 2025052002675 | 一年 | 2026-04-29 | TP\ALB\ALT\GLU | 临检组 | 全自动生化分析仪（5600）检定判断标准
全自动化学发光免疫分析仪 | MAGLUMI X8 | 01010088012100206 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-09-15 | √ | 满足要求 | 2025092401384 | 一年 | 2026-09-16 | 皮质醇25.8ug/dL | 免疫组 | 全自动化学发光免疫分析仪（MAGLUMI X8）检定的判定标准
数显混匀器 | WZR-H6000 | 2403025 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-09-15 | √ | 满足要求 | 2025092401382 | 一年 | 2026-09-16 | 设定转速100(r/min)，显示转速100(r/min)，实测转速100(r/min) | 免疫组
生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X | BSC15B210601180B | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-21 | √ | 满足要求 | 2025041103002 | 一年 | 2026-03-20 |  | 分子组 | 生物安全柜检定判断标准
生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X | BSC15B210601284B | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-21 | √ | 满足要求 | 2025041103003 | 一年 | 2026-03-20 |  | 分子组
生物安全柜 | BSC-1100IIA2-X | BSC11AB20110197 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-21 | √ | 满足要求 | 2025041103001 | 一年 | 2026-03-20 |  | 分子组
生物安全柜 | BSC-1100IIA2-X | BSC11A210702357B | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-21 | √ | 满足要求 | 2025041103000 | 一年 | 2026-03-20 |  | 分子组
生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X | BSC15B1710580 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-21 | √ | 满足要求 | 2025041102999 | 一年 | 2026-03-20 |  | 微生物组
生物安全柜 | BSC-1500IIA2-X | BSC15A210701982 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-05-15 | √ | 满足要求 | 2025060903795 | 一年 | 2026-05-14 |  | 微生物组
生物安全柜 | BSC-1500IIB2-X | BSC15B210701381B | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-21 | √ | 满足要求 | 2025041103005 | 一年 | 2026-03-20 |  | 微生物组
生物安全柜 | 11231 BBC 86 | BSC31A220502330B | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-21 | √ | 满足要求 | 2025041102998 | 一年 | 2026-03-20 |  | 临检组
生物安全柜 | BSC-1100IIA2-X | BSL11AB20110272 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-21 | √ | 满足要求 | 2025041103004 | 一年 | 2026-03-20 |  | 免疫组
灭菌器 | LDZF-75KB-II | 90G200566 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-06-06 | √ | 满足要求 | 2025070203293 | 一年 | 2026-06-05 | 设定温度121℃，显示温度121℃，实测灭菌温度121.6℃，温度波动度0.4℃，温度均匀度0.5℃ | 分子组 | 高压锅检定判断标准
灭菌器 | BKQ-B100II | 22020008 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-06-06 | √ | 满足要求 | 2025070203292 | 一年 | 2026-06-05 | 设定温度121℃，显示温度121℃，实测灭菌温度121.5℃，温度波动度0.4℃，温度均匀度0.4℃ | 微生物组
立式灭菌器 | LMQ.C | 2020H1719 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-06-06 | √ | 满足要求 | 2025070203294 | 一年 | 2026-06-05 | 设定温度121℃，显示温度121℃，实测灭菌温度121.5℃，温度波动度0.4℃，温度均匀度0.4℃ | 微生物组
立式灭菌器 | LMQ.C | 2021B081 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-21 | √ | 满足要求 | 2025041103021 | 一年 | 2026-03-20 | 设定温度121℃，显示温度121℃，实测灭菌温度121.3℃，温度波动度0.3℃，温度均匀度0.4℃ | 分子组
医用离心机 | TD5M | 281930 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-04-30 | √ | 满足要求 | 2025052002750 | 一年 | 2026-04-29 | 设定转速3000，显示转速3000，实测转速3003，不确定度6% | 分子组 | 医用离心机检定的判定标
医用离心机 | Centrifuge5804R | 5805HL770995 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-21 | √ | 满足要求 | 2025041103017 | 一年 | 2026-03-20 | 设定转速12000，显示转速12000，实测转速11997，不确定度0.13% | 分子组
医用离心机 | TD25-WS | 675050 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-21 | √ | 满足要求 | 2025041103016 | 一年 | 2026-03-20 | 设定转速1250，显示转速1250，实测转速1247，不确定度0.13% | 分子组
医用离心机 | D2012 Plus | LP232AX0000758 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-21 | √ | 满足要求 | 2025041103015 | 一年 | 2026-03-20 | 设定转速13000，显示转速13000，实测转速13000，不确定度0.13% | 微生物组
低俗离心机 | TD-5C | 2024902020 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-21 | √ | 满足要求 | 已检，报告未回 | 一年 | 2026-03-20 |  | 微生物组
低速离心机 | SN-TDL-40D | Y00723090088 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-21 | √ | 满足要求 | 2025041103018 | 一年 | 2026-03-20 | 设定转速3180，显示转速3180，实测转速3176，不确定度0.13% | 生化组
高速离心机 | TG16W | B2403041W | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-21 | √ | 满足要求 | 2025041103019 | 一年 | 2026-03-21 | 设定转速13000，显示转速13000，实测转速13020，不确定度0.13% | 生化组
高速离心机 | TDL-6 | 25031208 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-10-15 | √ | 满足要求 | 2025052002751 | 一年 | 2026-10-14 | 设定转速3500，显示转速3500，实测转速3499，不确定度6% | 免疫组
低速冷冻离心机 | TDL-6 | 24071605 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-04-30 | √ | 满足要求 | 2025052002752 | 一年 | 2026-04-29 | 设定转速13000，显示转速13000，实测转速13000，不确定度0.13%，设定时间900S，显示时间900S，实际运行时间903，温度设定值20，显示值20，测量值19.8-20.5 | 临检组
PCR | FQD-96A | BYQ6A25-660347 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-04-28 | √ | 满足要求 | 2025052002667 | 一年 | 2026-04-27 |  | 分子组
PCR | FQD-96A | BYQ6A25-660348 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-04-28 | √ | 满足要求 | 2024050604565 | 一年 | 2026-04-27 | 已检无报告 | 分子组
PCR | FQD-96A | BYQ6A25-660350 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-04-28 | √ | 满足要求 | 2024050604567 | 一年 | 2026-04-27 |  | 分子组
PCR | FQD-96A | BYQ6A25-660349 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-04-30 | √ | 满足要求 | 2025052002666 | 一年 | 2026-04-29 |  | 分子组
PCR | Gentier 96E | TL22E22035798 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-04-30 | √ | 满足要求 | 2025052002663 | 一年 | 2026-04-29 |  | 分子组
全自动医用PCR分析系统 | Gentier 96R | TL22R221144717 | 重庆市计量质量检测研究院 |  | √ | 满足要求 |  | 一年 |  | 已检无报告 | 分子组
全自动医用PCR分析系统 | Gentier 96R | TL22R221044397 | 重庆市计量质量检测研究院 |  | √ | 满足要求 |  | 一年 |  | 已检无报告 | 分子组
全自动医用PCR分析系统 | Gentier 96R | TL22R221044287 | 重庆市计量质量检测研究院 |  | √ | 满足要求 |  | 一年 |  | 已检无报告 | 分子组
全自动化学发光免疫分析仪 | shinei2910 | A29105005022 | 重庆市计量质量检测研究院 |  | √ | 满足要求 |  | 一年 |  | 待定，目前未使用 | 免疫室
全自动核酸提取仪 | EXM6000 | ZYEXM6000200900962 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-04-30 | √ | 满足要求 | 2025052002672 | 一年 | 2026-04-29 | 停用 | 分子组
全自动核酸提取仪 | EXM6000 | ZYEXM6000200900934 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-04-30 | √ | 满足要求 | 2025052002671 | 一年 | 2026-04-29 | 停用 | 分子组
全自动核酸提取仪 | GeneRotex 96 | TL39L20091196 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-04-30 | √ | 满足要求 | 2025052002669 | 一年 | 2026-04-29 | 停用 | 分子组
温湿度计 | WS-A1 | YXJYKGS-09 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-19 | √ | 满足要求 | 2025111803364 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0 | 温湿度计检定标准
温湿度计 | WS-A1 | YXJYKGS-10 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-19 | √ | 满足要求 | 2025111803366 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
温湿度计 | WS-A1 | YXJYKGS-07 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-19 | √ | 满足要求 | 2025111803365 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
温湿度计 | WS-A1 | YXJYKGS-04 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-19 | √ | 满足要求 | 2025111803367 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
温湿度计 | WS-A1 | ZB1910663 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-19 | √ | 满足要求 | 2025111803369 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
温湿度计 | WS-A1 | ZB1905434 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-19 | √ | 满足要求 | 2025111803371 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
温湿度计 | WS-A1 | YXJYKGS-05 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-19 | √ | 满足要求 | 2025111803368 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
温湿度计 | WS-A1 | ZB1905432 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-19 | √ | 满足要求 | 2025111803373 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
温湿度计 | TDWS-A3 | ZB1918978 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-19 | √ | 满足要求 | 2025111803375 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
温湿度计 | TDWS-A3 | ZB1918980 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-19 | √ | 满足要求 | 2025111803376 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
温湿度计 | TDWS-A3 | ZB1825233 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-19 | √ | 满足要求 | 2025111803370 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
温湿度计 | TS2080B | YXJYKGS-03 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-19 | √ | 满足要求 | 2025111803372 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
温湿度计 | TDWS-A3 | ZB1918976 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-19 | √ | 满足要求 | 2025111803374 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
温湿度计 | TDWS-A3 | ZB1910474 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-19 | √ | 满足要求 | 2025111803377 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
温湿度计 | TDWS-A3 | ZB1910477 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-19 | √ | 满足要求 | 2025111803378 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
温湿度计 | TDWS-A3 | ZB1905439 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-19 | √ | 满足要求 | 2025102304252 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
温湿度计 | TDWS-A3 | ZB1905440 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-20 | √ | 满足要求 | 2025102304252 | 一年 | 2026-11-21 |  | 0
温湿度计 | TDWS-A3 | ZB1910480 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-19 | √ | 满足要求 | 2025102304255 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
冰箱温度计 | -40~-50摄氏度 | ZB22521071 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-18 | √ | 满足要求 | 2025111803381 | 一年 | 2025-11-19 | 校准点-20℃，标准器示值平均值-20.0℃，被校仪器示值平均值-19.0℃，示值误差+1.0℃。 校准点0℃，标准器示值平均值0.0℃，被校仪器示值平均值-1.0℃，示值误差-1.0℃。 校准点20℃，标准器示值平均值20.0℃，被校仪器示值平均值18.0℃，示值误差-2.0℃。
冰箱温度计 | -40~-51摄氏度 | ZB2521070 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-18 | √ | 满足要求 | 2025111803380 | 一年 | 2025-11-19 | 校准点-20℃，标准器示值平均值-20.0℃，被校仪器示值平均值-20.0℃，示值误差0.0℃。 校准点0℃，标准器示值平均值0.0℃，被校仪器示值平均值0.5℃，示值误差+0.5℃。 校准点20℃，标准器示值平均值20.0℃，被校仪器示值平均值20.0℃，示值误差0.0℃。
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310672 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802882 | 一年 | 2026-09-03 | 3楼微生物试剂室美的冰箱右（上）（校准点4，校准值4.0，被校准值4.0，不准确度U=0.3） | 微生物
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 232301921 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802921 | 一年 | 2026-09-03 | 3楼微生物试菌株保存冰箱（校准点-80，校准值-80，被校准值-80，不准确度U=0.3） | 微生物
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310673 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802881 | 一年 | 2026-09-03 | 3楼微生物试剂室美的冰箱左（下）（校准点-25，校准值-25.1，被校准值-24.8，不准确度U=0.3） | 微生物
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310674 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802882 | 一年 | 2026-09-03 | 3楼微生物星星陈列柜（校准点4，校准值4.0，被校准值4.0，不准确度U=0.3） | 微生物
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310675 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802883 | 一年 | 2026-09-03 | 3楼微生物试剂室海尔冷藏箱（校准点4，校准值4.0，被校准值4.0，不准确度U=0.3） | 微生物
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310676 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802884 | 一年 | 2026-09-03 | 3楼微生物星星陈列柜（校准点4，校准值4.0，被校准值4.0，不准确度U=0.3） | 微生物
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310677 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802922 | 一年 | 2026-09-03 | 3楼微生物培养冰箱（校准点4，校准值4.0，被校准值4.0，不准确度U=0.3） | 微生物
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310049 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802885 | 一年 | 2026-09-03 | 3楼GCP实验室医用冷藏冰箱右（冷藏）（校准点4，校准值4.0，被校准值4.0，不准确度U=0.3） | 微生物
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 252301016 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802915 | 一年 | 2026-09-03 | 3楼GCP实验室医用冷藏冰箱左（冷冻）（校准点-25，校准值-25.1，被校准值-24.8，不准确度U=0.3） | 微生物
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310661 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802886 | 一年 | 2026-09-03 | 星星陈列柜（校准点4，校准值4.0，被校准值3.9，不准确度U=0.3） | 免疫室
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310662 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802887 | 一年 | 2026-09-03 | 4楼HIV抗体筛查实验室星星陈列柜（校准点4，校准值4.0，被校准值4.0，不准确度U=0.3） | 免疫室
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310663 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802888 | 一年 | 2026-09-03 | 4楼库房2海尔冰箱（校准点4，校准值4.0，被校准值4.0，不准确度U=0.3） | 库房2
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310664 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802889 | 一年 | 2026-09-03 | 4楼库房2星星陈列柜（校准点4，校准值4.0，被校准值4.0，不准确度U=0.3） | 库房2
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310665 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802890 | 一年 | 2026-09-03 | 4楼库房2星星陈列柜（校准点4，校准值4.0，被校准值4.0，不准确度U=0.3） | 库房2
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310666 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802891 | 一年 | 2026-09-03 | 4楼库房2星星陈列柜（校准点4，校准值4.0，被校准值3.9，不准确度U=0.3） | 库房2
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310667 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802892 | 一年 | 2026-09-03 | 4楼库房2星星陈列柜（校准点4，校准值4.0，被校准值3.9，不准确度U=0.3） | 库房2
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310668 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802893 | 一年 | 2026-09-03 | 4楼库房2星星陈列柜上（左）冷藏（校准点4，校准值4.0，被校准值4.0，不准确度U=0.3） | 库房2
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310669 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802916 | 一年 | 2026-09-03 | 4楼库房2星星陈列柜下（右）冷冻（校准点-25，校准值-25.1，被校准值-24.8，不准确度U=0.3） | 库房2
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310670 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802894 | 一年 | 2026-09-03 | 4楼库房2海尔冰箱（校准点-25，校准值-25.1，被校准值-24.9，不准确度U=0.3） | 库房2
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310671 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802895 | 一年 | 2026-09-03 | 4楼库房2星星陈列柜（校准点4，校准值4.0，被校准值3.9，不准确度U=0.3） | 库房2
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310064 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802896 | 一年 | 2026-09-03 | 星星陈列柜（校准点4，校准值4.0，被校准值3.9，不准确度U=0.3） | 4楼试剂库房
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310066 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802897 | 一年 | 2026-09-03 | 星星陈列柜（校准点4，校准值4.0，被校准值4.0，不准确度U=0.3） | 4楼试剂库房
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310067 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802898 | 一年 | 2026-09-03 | 星星陈列柜（校准点4，校准值4.0，被校准值4.0，不准确度U=0.3） | 4楼试剂库房
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310068 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802899 | 一年 | 2026-09-03 | 星星陈列柜（校准点4，校准值4.0，被校准值4.0，不准确度U=0.3） | 4楼试剂库房
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310065 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802900 | 一年 | 2026-09-03 | 星星陈列柜（校准点4，校准值4.0，被校准值4.0，不准确度U=0.3） | 4楼试剂库房
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310072 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802901 | 一年 | 2026-09-03 | 星星陈列柜（校准点4，校准值4.0，被校准值4.0，不准确度U=0.3） | 4楼试剂库房
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 232312721 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802902 | 一年 | 2026-09-03 | 海尔试剂冰箱（校准点4，校准值4.0，被校准值4.0，不准确度U=0.3） | 4楼试剂库房
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 232312722 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802903 | 一年 | 2026-09-03 | 星星陈列柜（校准点4，校准值4.0，被校准值3.9，不准确度U=0.3） | 4楼试剂库房
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310678 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802917 | 一年 | 2026-09-03 | 海尔低温保存箱（校准点-25，校准值-25.1，被校准值-24.9，不准确度U=0.3） | 4楼试剂库房
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310679 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802918 | 一年 | 2026-09-03 | T2左（校准点-25，校准值-25.1，被校准值-24.9，不准确度U=0.3） | 门诊
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 232312719 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802904 | 一年 | 2026-09-03 | T2右（校准点4，校准值4.0，被校准值4.0，不准确度U=0.3） | 门诊
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 232312718 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802905 | 一年 | 2026-09-03 | T2澳柯玛（校准点4，校准值4.0，被校准值4.0，不准确度U=0.3） | 门诊
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 232312717 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802906 | 一年 | 2026-09-03 | T2星星陈列柜（校准点4，校准值4.0，被校准值4.0，不准确度U=0.3） | 门诊
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310686 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802919 | 一年 | 2026-09-03 | 3楼分子室更衣间冰箱（校准点-25，校准值-25.1，被校准值-24.8，不准确度U=0.3） | 分子室准备间
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310680 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802907 | 一年 | 2026-09-03 | 3楼分子室试剂准备冰箱（校准点4，校准值4.0，被校准值4.0，不准确度U=0.3） | 分子室准备间
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310682 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802908 | 一年 | 2026-09-03 | 3楼分子室试核酸提取间冷藏（校准点4，校准值4.0，被校准值4.0，不准确度U=0.3） | 核酸提取间
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310681 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802909 | 一年 | 2026-09-03 | 3楼分子室试核酸提取间冷藏（校准点-25，校准值-25.1，被校准值-24.8，不准确度U=0.3） | 核酸提取间
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310684 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802920 | 一年 | 2026-09-03 | 3楼分子室试核酸提取间2冷冻（校准点-25，校准值-25.1，被校准值-24.8，不准确度U=0.3） | 核酸提取间2
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310683 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802910 | 一年 | 2026-09-03 | 3楼分子室试核酸提取间2冷藏（校准点4，校准值4.0，被校准值4.0，不准确度U=0.3） | 核酸提取间2
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310685 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802911 | 一年 | 2026-09-03 | 3楼分子室试核酸提取间2海尔（校准点4，校准值4.0，被校准值4.0，不准确度U=0.3） | 核酸提取间2
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310688 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802912 | 一年 | 2026-09-03 | 3楼分子室染色体恒温柜（校准点4，校准值4.0，被校准值4.0，不准确度U=0.3） | 染色体
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310075 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802913 | 一年 | 2026-09-03 | 3楼分子室染色体试剂冰箱（校准点4，校准值4.0，被校准值3.9，不准确度U=0.3） | 染色体
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310687 | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2025-08-27 | √ | 满足要求 | 2025082802921 | 一年 | 2026-09-03 | 3楼分子室染色体冰柜（校准点-25，校准值-25.1，被校准值-24.8，不准确度U=0.3） | 染色体

## 计量合格
实验医学中心临检计量台账
设备名称 | 规格型号 | 设备编号 | 检测检定单位 | 应检日期 | 本次施实 | 检测结果 | 证书编号 | 周期 | 下次检定日期 | 备注 | 科室 | 判断标准
全自动生化分析仪 | Atellica IM1600 | IHD11982036 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-04-30 | √ | 合格 | 2024050604585 | 一年 | 2026-04-29 | 配套设备 | 生化组
全自动生化分析仪 | Atellica IM1600 | IHD11982037 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-04-30 | √ | 合格 | 2024050604584 | 一年 | 2026-04-29 |  | 生化组
安全阀 | YA28X6T/10 | A2320708-062 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-12-11 | √ | 合格 | 202557123 | 一年 | 2026-12-10 |  | 0
安全阀 | YA28X6T/10 | A201218-724 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-12-11 | √ | 合格 | 202557124 | 一年 | 2026-12-10 |  | 0
安全阀 | YA28X6T/10 | A200904-007 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-12-11 | √ | 合格 | 202557121 | 一年 | 2026-12-10 |  | 0
安全阀 | A27F-16T | S201208084 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-12-11 | √ | 合格 | 202557120 | 一年 | 2026-12-10 |  | 0
压力表 | （0-.0.4）MPA | 211101317 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-06-09 | √ | 合格 | 2025120103021 | 半年 | 2025-12-08 | 外观：合格，零位误差：合格，示值误差：0.002MPa，回程误差：0.000MPa，轻敲位移：合格，指针偏转平稳性：合格 | 0
压力表 | （0-.0.4）MPA | 23110488 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-06-10 | √ | 合格 | 2025120103018' | 半年 | 2025-12-08 | 外观：合格，零位误差：合格，示值误差：-0.002MPa，回程误差：0.000MPa，轻敲位移：合格，指针偏转平稳性：合格 | 0
压力表 | （0-.0.5）MPA | 20200904001 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-06-11 | √ | 合格 | 2025120103019 | 半年 | 2025-12-08 | 外观：合格，零位误差：合格，示值误差：-0.002MPa，回程误差：0.000MPa，轻敲位移：合格，指针偏转平稳性：合格 | 0
压力表 | （0-.0.5）MPA | 20240902067 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-06-12 | √ | 合格 | 2025120103020 | 半年 | 2025-12-08 | 外观：合格，零位误差：合格，示值误差：0.002MPa，回程误差：0.000MPa，轻敲位移：合格，指针偏转平稳性：合格 | 0
全自动酶免仪 | VRANVSAE95 | AEAK02218852 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-04-28 | √ | 合格 | 2025052002680 | 一年 | 2026-04-29 |  | 免疫组
可调移液器 | 0.5-10ul | YE18AAL0167805 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-21 | √ | 合格 | 2025111803387 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
可调移液器 | 0.5-10ul | YE189AL0140545 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-21 | √ | 合格 | 2025111803386 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
可调移液器 | 100-1000ul | 22483173 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-21 | √ | 合格 | 2025111803402 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
可调移液器 | 100-1000ul | YEA25AH0025324 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-21 | √ | 合格 | 2025111803399 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
可调移液器 | 0.5-10ul | Y50651 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-21 | √ | 合格 | 2025111803384 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
可调移液器 | 0.5-10ul | 19262874 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-21 | √ | 合格 | 2025111803385 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
可调移液器 | 100-1000ul | 21408786 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-21 | √ | 合格 | 2025111803401 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
可调移液器 | 100-1000ul | YEA16AE0058802 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-21 | √ | 合格 | 2025111803398 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
可调移液器 | 100-1000ul | YEA26AH0032682 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-21 | √ | 合格 | 2025111803400 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
可调移液器 | 100-1000ul | 10021626 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-21 | √ | 合格 | 2025111803403 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
可调移液器 | 20-200ul | 19221087 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-21 | √ | 合格 | 2025111803392 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
可调移液器 | 10-100ul | YEA18CAL0217272 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-21 | √ | 合格 | 2025111803393 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
可调移液器 | 1000-5000ul | YL226AR0018003 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-21 | √ | 合格 | 2025111803404 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
可调移液器 | 100-1000ul | YE26AH0032681 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-06-20 | √ | 合格 | 2025061202560 | 一年 | 2026-06-19 |  | 0
可调移液器 | 1-5ml | 21366021 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-06-20 | √ | 合格 | 2025061202558 | 一年 | 2026-06-19 |  | 0
可调移液器 | 1-5ml | 12635629 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-06-20 | √ | 合格 | 2025061202559 | 一年 | 2026-06-19 |  | 0
可调移液器 | 0.5-10ul | J73470J | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-06-20 | √ | 合格 | 2025061202557 | 一年 | 2026-06-19 |  | 0
可调移液器 | 5-50ul | 22494134 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-06-20 | √ | 合格 | 2025061202561 | 一年 | 2026-06-19 |  | 0
可调移液器 | 20-200ul | Z45612 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-21 | √ | 合格 | 2025111803394 | 一年 | 2026-11-20
定量移液器 | 280ul | 4542002288 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-21 | √ | 合格 | 2025111803405 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
可调移液器 | 20-200ul | 9147500 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-21 | √ | 合格 | 2025111803396 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
可调移液器 | 0.5-10ul | 19262875 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-10-28 | √ | 合格 | 202510234238 | 一年 | 2026-10-27 |  | 0
可调移液器 | 0.5-10ul | YE189AL0140542 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-10-28 | √ | 合格 | 2025102304237 | 一年 | 2026-10-27 |  | 0
可调移液器 | 20-200ul | 19221083 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-10-28 | √ | 合格 | 2025102304246 | 一年 | 2026-10-27 |  | 0
可调移液器 | 20-200ul | YE225AX0273411 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-10-28 | √ | 合格 | 2025102304244 | 一年 | 2026-10-27 |  | 0
可调移液器 | 20-200ul | YE225AX0273412 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-10-28 | √ | 合格 | 2025102304245 | 一年 | 2026-10-27 |  | 0
可调移液器 | 100-1000ul | YEA25AH0025321 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-10-28 | √ | 合格 | 20251002304249 | 一年 | 2026-10-27 |  | 0
可调移液器 | 100-1000ul | YE20CAT0163612 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-10-28 | √ | 合格 | 2025102304250 | 一年 | 2026-10-27 |  | 0
可调移液器 | 100-1000ul | 9141484 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-10-28 | √ | 合格 | 2505102304251 | 一年 | 2026-10-27 |  | 0
可调移液器 | 0.5-10ul | YE226AX0435127 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-10-28 | √ | 合格 | 2025102304240 | 一年 | 2026-10-27 |  | 0
可调移液器 | 20-200ul | 17148502 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-10-28 | √ | 合格 | 2025102304243 | 一年 | 2026-10-27 |  | 0
可调移液器 | 100-1000ul | 22483175 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-10-28 | √ | 合格 | 2025102304247 | 一年 | 2026-10-27 |  | 0
可调移液器 | 20-200ul | YE224BK0060070 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-25 | √ | 合格 | 2025032002817 | 一年 | 2026-03-25 |  | 0
可调移液器 | 20-200ul | YE224BK0060071 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-25 | √ | 合格 | 2025032002820 | 一年 | 2026-03-25 |  | 0
可调移液器 | 20-200ul | YE224BK0060072 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-25 | √ | 合格 | 2025032002818 | 一年 | 2026-03-25 |  | 0
可调移液器 | 20-200ul | YE224BK0060073 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-25 | √ | 合格 | 2025032002819 | 一年 | 2026-03-25 |  | 0
可调移液器 | 20-200ul | YE224BK0060074 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-25 | √ | 合格 | 2025032002821 | 一年 | 2026-03-25 |  | 0
可调移液器 | 5-50ul | YE229AY0041961 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-25 | √ | 合格 | 2025032002813 | 一年 | 2026-03-25 |  | 0
可调移液器 | 5-50ul | YE227AY0030103 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-25 | √ | 合格 | 2025032002812 | 一年 | 2026-03-25 |  | 0
可调移液器 | 20-200ul | YE5A491132 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-25 | √ | 合格 | 2025032002816 | 一年 | 2026-03-25 |  | 0
可调移液器 | 1000-5000ul | YE245BL0021999 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-25 | √ | 合格 | 2025032002811 | 一年 | 2026-03-25 |  | 0
可调移液器 | 100-1000ul | 12663202 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-25 | √ | 合格 | 2025032002823 | 一年 | 2026-03-25 |  | 0
可调移液器 | 100-1000ul | 21408787 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-25 | √ | 合格 | 2025032002822 | 一年 | 2026-03-25 |  | 0
可调移液器 | 5-50ul | Y56621 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-21 | √ | 合格 | 2025111803390 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
可调移液器 | 5-50ul | YE224AX0216273 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-21 | √ | 合格 | 2025111803389 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
可调移液器 | 0.5-10ul | YE226AX0435128 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-01-03 | √ | 合格 | 2025010203573 | 一年 | 2026-01-02 |  | 0
可调移液器 | 0.5-10ul | YE4A238661 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-01-03 | √ | 合格 | 2025010203574 | 一年 | 2026-01-02 |  | 0
可调移液器 | 0.5-10ul | YE246BL0052449 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-25 | √ | 合格 | 2025032002815 | 一年 | 2026-03-25 |  | 0
可调移液器 | 100-1000ul | YEA16AE0058801 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-21 | √ | 合格 | 2025111803397 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
可调移液器 | 0.5-10ul | YE21AAV0075000 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-21 | √ | 合格 | 2025111803388 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
可调移液器 | 10-100ul | YE18CAL0217272 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-21 | √ | 合格 | 2025111803391 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
可调移液器 | 100-1000ul | YEA26AH0032680 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-10-28 | √ | 合格 | 2025102304248 | 一年 | 2026-10-27 |  | 0
可调移液器 | 0.2-2ul | U020270 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-10-28 | √ | 合格 | 2025102304236 | 一年 | 2026-10-27 |  | 0
可调移液器 | 0.5-10ul | 17612041 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-10-28 | √ | 合格 | 2025102304239 | 一年 | 2026-10-27 |  | 0
可调移液器 | 5-50ul | YE224AX0216274 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-10-28 | √ | 合格 | 2025102304241 | 一年 | 2026-10-27 |  | 0
可调移液器 | 10-100ul | 16060324 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-10-28 | √ | 合格 | 2025102304242 | 一年 | 2026-10-27 |  | 0
可调移液器 | 20-200ul | 20282132 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-21 | √ | 合格 | 2025111803393 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
可调移液器 | 20-200ul | Y48100 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-11-21 | √ | 合格 | 2025111803395 | 一年 | 2026-11-20 |  | 0
多通道可调移液器 | 5-50ul | 22494225 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-10-28 | √ | 合格 | 2025102304235 | 一年 | 2026-10-27 |  | 0

## 判定标准
高压锅检定判断标准
温度校准 | 使用经检定合格的多点温度测试仪(建议≥9个探头) | LDZF-75KB-II 90G200566 |  | BKQ-B100II 22020008 |  |  | LMQ.C 2020H1719 |  | LMQ.C 2021B081
| 空载状态下各点温差不超过±1℃(121℃工况) | 实测灭菌温度121.6℃ | 合格 | 实测灭菌温度121.5℃ |  | 合格 | 实测灭菌温度121.5℃ | 合格 | 实测灭菌温度121.3℃ | 合格
负载状态下温差允许±2℃
压力校准 | 标准压力表精度等级不低于0.4级
在0.14-0.21MPa(对应121-134℃)范围内进行线性检测
示值误差应≤±3%FS
时间验证 | 灭菌阶段持续时间偏差不超过设定值的±5%
需验证从升温到121℃的耗时(通常要求≤15分钟)
生物指示剂验证 | 必须使用嗜热脂肪芽孢杆菌(ATCC7953)测试
存活时间≥3.9分钟，杀灭时间≤19分钟
血细胞分析校准的判定标准
检测项目 | 浓度范围 | 标本数量所占比例 | 允许偏差 |  | 检测项目 | 浓度范围 | 标本数量所占比例 | 允许偏差
WBC ×109/L | <2.0 | 10% | ±10% |  | Hb g/L | 121~160 | 60% | ±3.5%
| 2.0~5.0 | 10% | ±7.5% |  |  | 161~180 | 10%
| 5.1~11.0 | 45% |  |  |  | ≥181 | 5%
| 11.1~50.0 | 25% |  |  | Plt ×109/L | <40 | 10% | ±15%
| ≥50.1 | 10% |  |  |  | 40~125 | 20% | ±12.5%
RBC ×1012/L | <3.00 | 5% | ±3.0% |  |  | 126~300 | 40%
| 3.00~4.00 | 15% |  |  |  | 301~500 | 20%
| 4.01~5.00 | 55% |  |  |  | 500~600 | 5%
| 5.01~6.00 | 20% |  |  |  | >601 | 5%
| ≥6.01 | 5% |  |  | Hct | - | - | ±3.5%
Hb g/L | <100 | 10% | ±3.5% |  | MCV | - | - | ±3.5%
| 100~120 | 15% |  |  | MCH | - | - | ±3.5%
[5 empty] | MCHC | - | - | ±3.5%
注：“-”表示对该项目无要求
实验室间结果可比性验证的允许偏差
检测项目 | WBC | RBC | Hb | Hct | Plt | MCV | MCH | MCHC
允许偏差 | ±15.0% | ±6.0% | ±6.0% | ±9.0% | ±20.0% | ±7.0% | ±7.0% | ±8.0%
医用离心机检定的判定标准
转速范围 | 在满载条件下，转速满足最大允许误差要求的最低、最高转速确定的范围。
转速示值相对误差 | 在满载条件下，低速医用离心机的转速示值相对误差应不超过±2.5%;高速医用离心机、超速医用离心机的转速示值相对误差应不超过±1.0%。
转速稳定度 | 医用离心机在满载和规定转速条件下，转速稳定度应不超过1.0%。
升降速时间 | 医用离心机在满载条件下，从最低转速升到最高转速时间应不超过7min;从最高转速降到最低转速的时间应不超过10min。 注:不同速度、不同容量的医用离心机要求不一定相同，如果有特殊要求，则按照其要求执行。
定时相对误差 | 医用离心机在空载条件下，定时相对误差应不超过±1%。
噪声 | 医用离心机噪声应不超过70 dB(A)。
温度偏差 | 温度偏差应不超过±2℃。
试液温升 | 医用离心机按照要求运行一定时间(如超速医用离心机运行10min，高速医用离心机运行15 min，低速医用离心机运行20min)后，超速医用离心机、高速医用离心机的试液温升均应不超过12℃:低速医用离心机的试液温升应不超过10℃。
升降温速率 | 在正常的实验室环境温度条件下，医用离心机的离心腔温度从室温(如25℃)降到4℃应不超过20min;离心腔温度从4℃升到室温的时间应不超过15min。
全自动凝血分析仪检定的判定标准 |  |  |  | 全自动凝血分析仪检定的判定标准
PT(s) | 15.8 |  |  | 检测项目 | PT | APTT | Fib | TT
TT(s) | 27.1 |  |  | 允许偏差 | ±15.0% | ±15.0% | ±20.0% | ±20.0%
APTT(s) | 55
FIB(s) | 1.33
测量结果的不确定度，Urel=7%,k=2
尿液分析仪检定的判定标准 |  |  |  | 尿液分析仪检定的判定标准
SG | 1.025 |  |  | 结果判定:阴性不能为阳性:阳性不能为阴性，且阳性结果相差不超过1个量级为符合:否则为不符合
pH | 6.5
测量结果的不确定度，U(pH)=0.4,k=2;U(SG)=0.004,k=2
全自动生化分析仪（流水线）检定的判定标准 |  |  |  | 全自动生化分析仪（流水线）检定的判定标准
TP/(g/L) | 56.1 |  |  | TP/(g/L) | （浓度范围50-70g/L）,≤2.6%
ALB/(g/L) | 39.1 |  |  | ALB/(g/L) | 准确度及重复性 CV≤2%
ALT/(U/L) | 42 |  |  | ALT/(U/L) | （浓度范围30-50U/L）,CV≤5%
AST/(U/L) | 36 |  |  | AST/(U/L) | 准确度及重复性 CV≤2%
GLU(mmol/L) | 6.05 |  |  | GLU(mmol/L) | 准确度及重复性 CV≤2%
测量结果的不确定度，Urel=7%,k=2
全自动生化分析仪（5600）检定的判定标准 |  |  |  | 全自动生化分析仪（5600）检定的判定标准
TP/(g/L) | 56.1 |  |  | 总蛋白 | 2.0% | 2.0% | 5.0%
ALB/(g/L) | 39.1 |  |  | 白蛋白 | 2.5% | 2.0% | 6.0%
ALT/(U/L) | 42 |  |  | 丙氨酸氨基转移酶 | 6.0% | 5.0% | 6 U/L(≤40 U/L);15.0%(>40 U/L)
GLU(mmol/L) | 6.05 |  |  | 葡萄糖 | 3.0% | 2.0% | 0.21 mmol/L （≤3 mmol/L);7.0%(>3 mmol/L)
测量结果的不确定度，Urel=7%,k=2
全自动化学发光免疫分析仪（MAGLUMI X8）检定的判定标准 |  |  |  | 全自动化学发光免疫分析仪（MAGLUMI X8）检定的判定标准
皮质醇/(ug/dL) | 24.4 |  |  | 标准品24.4 检测值25.8 误差为5.7% 满足不大于15%要求
测量结果的不确定度，Urel=7%,k=2
数显混匀器检定的判定标准
转速范围 | 98~102 r/min | 转速误差不超过±2r/min
生物安全柜检定判断标准
一、技术标准与认证依据生物安全柜的检测需遵循国际及国内双重标准。国际上，‌NSF/ANSI 49标准‌是核心参考，该标准由美国国家卫生基金会（NSF）制定，明确了生物安全柜的设计、性能及测试方法，涵盖气流速度、气流模式、过滤效率等关键指标。国内则以‌GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》‌及‌YY 0569-2011《Ⅱ级生物安全柜》‌为准则，后者专门针对Ⅱ级生物安全柜（实验室最常用类型）制定了详细的技术规范，包括防护等级、噪声控制、振动标准等。 二、核心检测项目‌气流速度与均匀性‌：生物安全柜通过垂直层流或水平层流维持无菌环境，其进风风速需稳定在0.3-0.5m/s（Ⅱ级A2型）或0.5-0.7m/s（Ⅱ级B2型），且工作区内风速偏差不超过±20%。检测时需使用风速仪多点测量，确保气流均匀覆盖操作区域。‌过滤效率‌：高效空气过滤器（HEPA）是生物安全柜的核心部件，其过滤效率需≥99.995%（对0.3μm颗粒）。检测通过激光粒子计数器进行，模拟实际使用场景下的颗粒穿透率。‌气流模式‌：通过烟雾发生器观察气流方向，确保无涡流或回流现象。Ⅱ级生物安全柜要求气流从顶部均匀下降，经操作口排出，避免污染物泄漏。‌泄漏率‌：检测柜体密封性，包括前窗、排风管道及过滤器的连接处。采用压力衰减法或气溶胶挑战法，泄漏率需≤0.005%（体积分数）。‌噪声与振动‌：运行状态下，噪声应≤65dB（A计权），振动幅度≤5μm，以减少对实验操作的干扰。 三、行业规范与检测流程生物安全柜的检测需由具备‌CMA（中国计量认证）‌或‌CNAS（中国合格评定国家认可委员会）‌资质的第三方机构执行。检测流程通常包括：‌预检‌：检查设备外观、标识及基本功能；‌性能测试‌：按标准项目逐项检测，记录数据；‌报告生成‌：出具检测报告，明确是否符合标准要求；‌定期复检‌：生物安全柜需每年检测一次，确保持续合规。四、实际应用与注意事项‌选型匹配‌：根据实验风险等级选择生物安全柜类型。例如，处理3-4级病原体需使用Ⅱ级B2型（全排风设计），而普通细胞培养可选Ⅱ级A2型。‌安装环境‌：设备需远离通风口、门窗，避免气流干扰；排风管道应独立设置，防止交叉污染。‌操作规范‌：实验人员需接受专业培训，避免遮挡进风口或过度开启前窗（通常不超过标称高度的50%）。‌维护保养‌：定期更换HEPA过滤器（通常每3-5年），清洁工作区表面，检查电机及传感器功能。
温湿度计检定标准
机械式温湿度计的检定标准，核心依据是‌JJG205-2005《机械式温湿度计检定规程》‌ 一、适用范围 ‌适用对象‌：测量范围在5℃～50℃、30%RH～95%RH的机械式温湿度计、机械式湿度计。 ‌适用场景‌：首次检定、后续检定和使用中检验。 二、技术要求 ‌标准器精度‌：需达到±0.1℃。 ‌检定箱温度波动‌：不超过0.2℃。 ‌设备功能‌：需具备自动调节能力。 三、检定方法 ‌温度检定‌：使用铂电阻测温仪进行。 ‌湿度检定‌：需在20℃环境下进行，测三个湿度点：6%、80%、40%。 四、环境条件 ‌温度‌：15℃～25℃，波动度：3℃/6h。 ‌湿度‌：≤75%RH。
电热恒温水浴箱检定标准
GB/T 28850-2012《恒温槽与恒温循环装置 高温恒温槽》 规定了恒温槽（包括电热恒温水浴箱）的技术要求、试验方法、检验规则等，适用于工作温度范围较宽的恒温设备。 对温度控制精度、温度均匀性、温度波动度等指标提出了具体要求，例如： 温度控制精度一般要求在±0.5℃至±1℃范围内； 温度均匀性（工作区域最大温差）通常要求不超过±0.2℃至±0.5℃； 温度波动度（10分钟内温度变化值）一般不超过±0.1℃至±0.3℃。
电热恒温培养箱检定标准
温度控制精度 温度范围：一般为室温+5℃至65℃，部分高端型号可扩展至更高温度。 恒温波动度：±0.1℃至±0.5℃，高精度型号可达±0.1℃以内。 温度均匀性：箱内温度均匀性偏差通常在±1℃至±1.5℃（空载状态下）。 温度分辨率：一般为0.1℃，部分高端产品支持0.01℃分辨率。 升温速率：通常为1.0℃/min至3.0℃/min，具体取决于加热方式和功率。
PCR检定标准
最大升温速率≥4.1℃/s 最大降温速率≥4.0℃/s 平均升温速率≥3℃/s 平均降温速率≥2.8℃/s 模块控制精度≤0.1℃ 模块温度准确度≤0.1℃ 模块温度均匀性±0.1℃ 模块温度持续时间准确度士5% 荧光强度检测重复性CV≤0.5% 荧光强度检测精密度CV≤5% 荧光线性≥0.990
全自动医用PCR分析系统检定标准
最大升温速率≥6.1℃/s 最大降温速率≥5.0℃/s 平均升温速率≥4.5℃/s 平均降温速率≥2.8℃/s 模块控制精度≤0.1℃ 模块温度准确度≤0.1℃ 模块温度均匀性±0.1℃ 模块温度持续时间准确度士5% 荧光强度检测重复性CV≤0.5% 荧光强度检测精密度CV≤5% 荧光线性≥0.990
二氧化碳培养箱检定标准
二氧化碳温度 | 37℃ | ±2℃
霉菌培养箱MJ-160 01042103检定标准
温度 | 35℃ | ±2℃
霉菌培养箱MJ-160 01042105检定标准
温度 | 25℃ | ±2℃
培养箱HH.B11.II检定标准
温度 | 58℃ | ±2℃
电热鼓风干燥箱检定标准
温度 | 100℃ | ±2℃

## 停用设备
酶标分析仪 | ST-360 | MB13070461A | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-04-30 | √ | 合格 | 2025052002681 | 一年 | 2026-04-29 | 停用 | 免疫组
全自动化学发光测定仪 | elc8000 | 105A20601273 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-04-28 | √ | 合格 | 2024050604586 | 一年 | 2026-04-27 | 厂家校准 | 临检组
晶芯基因扩增仪PCR | ETC811 | 811083 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-04-30 | √ | 合格 | 2025052002665 | 一年 | 2026-04-29 | 停用 | 分子组
免疫微柱孵育器 | FYQ | 2011-540 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-21 | √ | 满足要求 | 2025041103025 | 一年 | 2026-03-20 | 设置温度37，显示温度37，检定温度37-37.5 | 临检组
电热恒温培养箱 | HH.B11.250 | 121000911 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-03-21 | √ | 满足要求 | 2024050604573 | 一年 | 2026-03-20 | 已检，报告未回 | 免疫组
全自动核酸提取仪 | EXM6000 | ZYEXM6000200900962 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-04-30 | √ | 满足要求 | 2025052002672 | 一年 | 2026-04-29 | 停用 | 分子组
全自动核酸提取仪 | EXM6000 | ZYEXM6000200900934 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-04-30 | √ | 满足要求 | 2025052002671 | 一年 | 2026-04-29 | 停用 | 分子组
全自动核酸提取仪 | GeneRotex 96 | TL39L20091196 | 重庆市计量质量检测研究院 | 2025-04-30 | √ | 满足要求 | 2025052002669 | 一年 | 2026-04-29 | 停用 | 分子组

## 冷链备份
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310670(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-006 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310669(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-007 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310663(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-008 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310661(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-009 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310056(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-010 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310052(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-011 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 232301920(T1) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-014 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 232301919(T1) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-015 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310671(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-026 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310668(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-027 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310667(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-028 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310665(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-029 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310666(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-030 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310664(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-031 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310663(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-032 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310662(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-033 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310661(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-034 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242312722(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-035 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242312721(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-036 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242312719(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-037 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242312718(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-038 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242312717(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-039 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310072(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-042 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310068(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-043 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310067(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-044 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310066(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-045 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310065(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-046 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310064(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-047 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310062(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-048 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310060(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-049 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310059(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-050 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310058(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-051 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310057(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-052 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310055(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-053 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310054(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-054 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310053(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-055 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310051(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-056 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310050(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-057 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 232312720(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-061 | 一年 | 2025-08-27 | 0
智慧冷链记录仪 | G9-TH | 242310049(T2) | 浙江华验计量检测技术有限公司 | 2024-08-27 | √ | 合格 | ZJHY-J-20240827-10-062 | 一年 | 2025-08-27 | 0